## Sheet2
安徽医科大学生命科学学院P2实验室动物房配置设备参数及数量
序号 | 设备名称 | 主要指标及特点 | 数量 | 备注
1 | 洁净化Ⅱ级A2型生物安全柜双人 | 1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2、双人操作，工作区宽度≥1500mm；外形尺寸 ：≤1800*800*2300mm（宽深高），工作区尺寸：≥1585*610*680mm（宽深高） 3、前窗10度倾角设计，视角更大，方便操作，更具人性化； ▲4、整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； 5、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供证明资料； 6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1.5cm, 在频率 10Hz和 10kHz之间的振动净振幅不超过5um(rms)；工作台面中心加载 23kg压力后，台面不产生变形； 7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，滤料为超细玻璃纤维，其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响；可扫描检测过滤器的滤过物在任何的漏过率≤0.01%，不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005%； ▲ 8、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，增强玻璃的抗冲击性和防紫外线的能力，实现对操作人员最大强度的保护。单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门； 9、标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生； 10、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行； 11、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命，具有自动调节风速功能，保持恒风速，保证试验样本和人员的安全； 12、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s； 13、安全柜的噪声≤64dB(A)； 14、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；需出具权威第三方检测机构按GB41918-2022标准进行人员保护测试合格的检测报告； 15、产品保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；需出具权威第三方检测机构按GB41918-2022标准进行产品保护测试合格的检测报告； 16、交叉污染保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；需出具权威第三方检测机构按GB41918-2022标准进行交叉污染保护测试合格的检测报告； 17、实时数字显示设备运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示，记录安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，高效过滤器的运行时间，运行状态全部显示，一目了然； 18、风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； ▲ 19、智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关，稳定可靠，免维护，使用寿命长。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全； 20、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能； ▲ 21、12V直流LED照明灯，低电压使用更安全，工作效率高，比较节能且使用寿命长，没有紫外线，没频闪，能保护视力，低碳环保等优点，安全柜的平均照度≥747LX： 22、有开门高度警示功能，高精度定位，开门超高或过低均有声光报警提示； 23、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 24、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； ▲ 25、具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书,符合最新国标GB41918-2022 要求，需出具权威第三方检测机构按GB41918-2022标准进行测试合格的检测报告； 26、生产企业需通过ISO9001 ISO13485 ISO14001 ISO45001认证； 27、具有R485 数据接口（选配），需提供见证资料。 | 1 | 带证，包备案，质保1年
2 | 洁净工作台双人单面 | 1.产品类型：双人单面洁净工作台 2.气流模式：垂直层流 3.外形长度：≤1370mm 4.工作区长度：≥1300mm 5.工作台面高度：800±10mm 6.工作区洁净度：100级 7.操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） 8.工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调 9.工作区内部照度：≥300LX 10.噪声：≤65分贝 11.采用知名品牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） 12.具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 13.前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm 14.工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15.内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 16.2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44 ▲17.三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险 ▲18.具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象 ▲19.紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 ▲20.可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 ▲21.紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 22.电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备 23.底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 | 1 | 质保1年
3 | 二氧化碳培养箱 | 容积：80L，气套式 工作室尺寸（mm）：337*410*524 外形尺寸（mm）：600*596*921 | 1 | 质保1年
4 | 立式高压蒸汽灭菌器 (80L的 自动排气) | 容积：75L，手轮式 内排气 外形尺寸：550*640*1070mm 内腔尺寸：386*695mm | 1 | 带证，包备案，质保1年
5 | 超纯水仪 | 一、纯水产水 1、纯水水质：电导率：2~10μs/cm@25℃，优于GB/T6682-2008三级水标准，有机物截留率 (当 MW分子量 > 200 D 时)>99%，微粒和细菌截留率>99% 2、产水速度：240L/天； 二、超纯水产水 1、超纯水水质：电阻率：18.25MΩ.cm@25℃，颗粒（>0.01μm)：<1个/ml ； 微生物：<0.1cfu/ml ；TOC：<5ppb ；无机物离子去除率≥99.5%；重金属离子≤0.1 ppb；硅去除率＞99%， 三、功能参数 1、具有大交换量的IPC模块，该模块为混床式阴阳离子交换树脂，无需电流酸碱液再生，无需软化柱或防毒柱，系统内置4根带耗材识别的大容量纯化柱和超纯化柱 ★2、微电脑芯片全自动控制设备运行（非压力桶压力控制系统），符合GLP安全要求；并提供获得国家权威机构认可的相关盖章证明文件。 ★3、漏水保护装置必须具备漏水时设备可同时达到断水断电及报警的功能，以确保安全并提供获得国家权威机构认可的相关盖章证明文件 4、无段式液位传感监控器，达到液位控制、智能防溢流等功能； 5、纯水机具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能； ★6、配置同品牌的管道收纳装置，方便远距离取水，防止管道污染； ★7、为了保证产水稳定性和可靠性，设备厂家必须具备25年以上的生产销售资质，需提供厂家三证备案。 | 1 | 质保1年